|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Сообщение в MPSDvr и логе*** | ***Выводится на табло и в ASNet, WSNet*** | ***Посылается в режиме постоянной передачи*** |
| Нарушены калибровочные данные весов или установлено неверное клеймо | Err 200 | Err 22 |
| Не найден электронный ключ | Err 201 | Err 22 |
| Непредвиденная ошибка проверки клейма | Err 202 | Err 22 |
| Не найден модуль весовой обработки ScaleLib.dll | Err 250 | Err 22 |
| Неверный цифровой идентификатор модуля "ScaleLib.dll" | Err 251 | Err 22 |
| Установлена старая версия модуля весовой обработки "ScaleLib.dll" | Err 252 | Err 22 |
| Неизвестная ошибка модуля "ScaleLib.dll" | Err 253 | Err 22 |
| Ошибка загрузки калибровочных данных из файла настроек | Err 101 | Err 22 |
| К сети RS485 подключен не настроенный прибор | Err 102 | Err 22 |
| АЦП одного из приборов не работает | Err 103 | Err 22 |
| Ошибка чтения блоков EEPROM или FLASH прибора. Некоторые параметры используются по умолчанию | Err 104 | Err 22 |
| Прибор использует параметры по умолчанию | Err 105 | Err 22 |
| Ошибка чтения контрольной суммы блоков FLASH | Err 106 | Err 22 |
| Не совпадают контрольные суммы в INI-файле и в блоках FLASH прибора | Err 107 | Err 22 |
| Ошибка чтения контрольной суммы блоков EEPROM | Err 108 | Err 22 |
| Не совпадают контрольные суммы в INI-файле и в блоках EEPROM прибора | Err 109 | Err 22 |
| Неверный серийный номер прибора | Err 110 | Err 22 |
| Нет связи с прибором | На табло: “------“  В ASNet, WSNet: “Нет связи” | Err 22 |
| Неустойчивая связь с прибором | Err 31 | Err 22 |
| Ошибка команды/адреса прибора | Err 32 | Err 22 |
| Ошибка чтения/записи | Err 33 | Err 22 |
| (НЕДОГРУЗ) | Err 20 | Err 20 |
| (ПЕРЕГРУЗ) | Err 21 | Err 21 |
| Показания недействительны | Err 22 | Err 22 |